ДУЦЕРА ЛЭЙ

Инструкция по применению

- Изготовить мастер-модель

- Разблокировать перекрывающиеся места

- Для создания места под цемент или клей нанести дистанционный лак Ducera-Lay до границы препарирования равномерным слоем. Как только поверхность высохнет, можно проводить дублирование.

- Позиционировать распиленную модель или группу штампов в кювете для дублирования.

- Дублирование предпочтительно проводить остающимися мягкими аддиционной покрывающими силиконово-каучуковыми массами.

- Необходимо точно дозировать Ducera-Lay огнеупорную массу для штампиков:

Соотношение для смешения: 10 весовых частей порошка на 3 весовые части неразбавленной жидкости для смешивания Ducera-Lay.

Постоянные результаты могут быть достигнуты только, если масса для Ducera-Lay, как и жидкость для смешивания Ducera-Lay, взвешиваются на одних весах (например, весах для золота, точность весов 0,01 г)

(Для достижения гомогенной смеси необходимо

(минимум 30 г порошка замесить с 9,0 г неразбавленной

(жидкостью для смешивания Ducera-Lay.

(Большие количества жикости повышают текучесть, однако понижается

(конечная твердость.

Остаточная влажность в стаканчике для смешивания приводит к неконтролируемым показателям расширения.

- Огнеупорную массу смешивать недолго вручную без попадания воздушных пузырьков.

8а.	Интенсивно смешивать в маленьком вакуумном смесителе в течение ок. 45 минут.

(Количество, превышающее минимум 30 г, приводит в негомогенной смеси!)

8б.	Если отсутствует маленький вакуумный смеситель, необходимо интенсивнее смешивать вручную. В данном случае необходимо в заключении как минимум удалить воздух из емкости для смешивания в течение 30 секунд в любом вакуумном стаканчике.

- Форму для дублирования залить массой для штампов на вибростоле, не допуская попадания воздуха.

- В зависимости от эластичности дублирующей массы через ок. 15 минут форму удаляют. (Соблюдайте инструкцию производителя по применению дублирующей массы.)

СПЕКАНИЕ:

Штампы из огнеупорной массы Дуцера Лэй спекают следующим образом:

- Предварительный прогрев при 575°С ок. 5 мин.

- Нагрев при шаге подъема температуры 55°/мин до 1020°С без вакуума

- Выдерживать при конечной температуре в течение ок. 5 мин.

Если спекают более чем 5 штампов, то время выдержки увеличить до 7 мин.

Данное правило действует и при спекании в печи Systomat M/D

FFM-штампы после спекания должны быть белоснежно белыми. Серые разводы на FFM-штампах из Дуцера Лэй могут возникать из-за следующих причин:

- температура спекания слишком низкая

- время выдержки слишком мало

Спекание компенсирует расширение при схватывании.

При точном соблюдении указаний по соотношению смеси и проведению спекания размеры FFM-штампика из Дуцера Лэй и мастер-штамп имеют абсолютно идентичные размеры.

Кривая расширения Дуцера-Лэй

расширение при схватывании	кварцевый скачок	усадка при спекании.