Multivac eco

- Работа с прибором Multivac eco

- Объем поставки

- Прибор Multivac eco

- сетевой кабель

- сменный фильтр

- инструкция по применению

- боры-шаблоны

- крепежный комплект

- Технические данные

| напряжение |  | 220-240 В/50 Гц |
| --- | --- | --- |
| максимальная потребляемая мощность |  | около 150 Вт |
| необходимый сетевой предохранитель |  | 2 АТ |
| температура окружающей среды |  | 40С - 400С |
| габариты (мм) |  | 520 (выс.) х 385 (шир.) х 320 (гл.) |
| вес |  | прибл. 8,8 кг |

- Для Вашей личной безопасности

! Перед установкой и началом эксплуатации внимательно прочитать руководство по применению. Обратить внимание на указания, приведенные в данном руководстве.

! Эксплуатировать прибор Multivac eco только с оригинальными запасными деталями и принадлежностями. Только в этом случае могут быть получены заданные значения по мощности и достигнута необходимая безопасность в эксплуатации.

! Не открывать прибор. Внутри прибора высокое напряжение, поэтому ремонт прибора должен производиться специально подготовленным сервисным техником.

! Защищать прибор от воздействия влаги, т.к. она может стать причиной возникновения короткого замыкания и тем самым привести к повреждению прибора.

! Если прибор длительное время не эксплуатируется, необходимо отсоединить его от сети.

- Общие указания по применению

- Назначение использования:

- смешивание модельных и паковочных масс под вакуумом

- смешивание силиконов для дублирования и альгинатных масс

- Панель управления

Надписи на рис.

Слева манометр

Справа переключатель с таймером

Вакуум вкл./выкл.

вакуум	вкл./выкл.

Позволяет включать и выключать вакуумный насос.

При нагнетании вакуума следите внимательно за тем, чтобы смешиваемый материал не засосало в вакуумную систему.

часы-табло для режима смешивания

Процесс смешивания запускается автоматически с помощью выставления времени смешивания на табло времени.

Для полного отключения прибора от напряжения отключите его от сети.

2. Ввод в эксплуатацию

2.1 Установка прибора

- Разместите в стене три крепежных дюбеля в соответствии с прилагаемым шаблоном для фиксации.

Убедитесь в том, что в месте сверления не проходит кабель электрического напряжения или водяного снабжения.

- Вверните оба верхних крепежных винта в дюбели.

- Повесьте Multivac eco.

- В целях избежания перекоса расположения прибора вверните третий крепежный винт в области колонки.

- Подключите прибор к источнику напряжения.

Подключение сетевого кабеля находится с правой стороны задней панели прибора.

2.2 Эксплуатация

- Наполните стаканчик для смешивания используемым материалом. Следите за тем, чтобы не превысить метку максимального наполнения стаканчика, указанную на нем.

Перед смешиванием порошка и жидкости нужно предварительно перемешать их ручным шпателем.

- Очистить край стаканчика и закрыть его крышкой с мешалкой.

- Поместить стаканчик под сцепление и включить вакуумный насос.

Необходимо крепко придерживать стаканчик, пока он не будет надежно удерживаться создаваемым вакуумом.

Следите за смешиваемым материалом. Если его уровень под вакуумом поднимается на высоту около 1 см до крышки стаканчика, необходимо включить мешалку для того, чтобы избежать всасывания смешиваемого материала в вакуумную систему прибора.

- Запустите процесс смешивания, установив часы-табло на желаемое время для смешивания.

По истечению установленного времени для смешивания мешалка отключается автоматически.

- Крепко удерживая стаканчик для смешивания, отключите вакуумный насос.

Не забывайте, что при отключении вакуума стаканчик не может удерживаться самостоятельно.

3 Уход и техническое обслуживание

3.1 Общие положения

Уход и техническое обслуживание охватывают спектр работ, которые позволяют поддерживать Мультивак эко в безупречном рабочем состоянии.

Регулярно проверяйте прибор на наличие механических повреждений. Тем самым Вы предупредите возникновение поломок прибора и возможные несчастные случаи.

Незамедлительно удаляйте загрязнения cо всех подвижных частей прибора. Только так можно гарантировать их безупречное функционирование и подвижность.

Двигатель мешалки и вакуумный насос не требуют специального технического обслуживания.

! Перед началом очистки выключить прибор и отсоедините его от сети.

! При очистке прибора необходимо обращать внимание на то, чтобы влага не попадала в прибор. Таким образом, можно предотвратить короткое замыкание, которое в свою очередь может привести к повреждению прибора или пожару.

! Внутри прибора опасное высокое напряжение, поэтому ремонтные работы и техническое обслуживание могут проводить только специально обученные сервисные техники.

! Самовольные манипуляции снижают уровень гарантии работоспособности прибора и могут привести к возникновению опасности для людей и материальным убыткам.

3.2 Замена фильтра

Замена фильтра необходима в тех случаях, если сильно меняется время создания вакуума и наполнения воздухом стаканчиков

- отверткой высвободить закрывающее кольцо из соединения

- удалить старый фильтр

- очистить зону соединения от загрязнений

- установить новый фильтр на закрывающее кольцо

- установить фильтр вместе с закрывающим кольцом обратно в соединение, при этом кольцо должно опять зафиксироваться

! использование прибора без фильтра недопустимо, так как может привести к его повреждению

4 Устранение поломок

При включении или запуске прибора срабатывает встроенный предохранитель

Предохранитель находится рядом с сетевым подключением. Многократное срабатывание предохранителя указывает на дефект в приборе, который должен быть устранен сервисным техником. Однократное срабатывание может быть вызвано блокировкой двигателя мешалки. В данном случае после устранения данной причины предохранитель можно заменить и использовать прибор Мультивак эко снова.

! Перед заменой предохранителя необходимо отсоединить прибор от сети.

Оптовая и розничная продажа:

ООО “КОЛЕЧКО”, 129090 Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1

Тел./факс: 627-05-63, 208-77-43, 632-9691

www.kolechko.ru