ПАСПОРТ

Портативной стоматологической установки Task Force ADU-12 (Koldent)

Aseptico США

- Комплектация.

- главный безмасляный компрессор диафрагменного типа;

- независимая вакуумная помпа для слюноотсоса;

- бутылка для дистиллированной воды емк. 1 литр;

- емкость для сбора отходов от слюноотсоса с автоматическим отключением при переполнении;

- держатель для четырех терминалов, включающий в себя трехфункциональный шприц, шланг для подключения турбины, пневматического микромотора и наконечника слюноотсоса;

- Ножная педаль управления наконечниками

- Никелированный кейс-чемодан

- Система управления

На верхней панели слева направо расположены переключатели:

Вода вкл/выкл;под ним  регулятор расхода воды охлаждения; Переключатель турбина HI/микромотор LO;

Справа внутри кейса прикреплена бутыль для чистой воды, рядом с ней расположена емкость для отходов слюноотсоса.

- Порядок включения и работы.

Установите кейс на твердую поверхность на боковую сторону ручкой вверх. Откройте контейнер в ручке и достаньте сетевой шнур и педаль. Поставьте кейс замками вверх, отстегните верхние и боковые запоры. Придерживая левой рукой дальнюю от Вас часть крышки, аккуратно откройте ближнюю к Вам часть. В держатель инструментов на дальней части крышки, достав из кейса шланги  расположите их на держателе. Подсоедините сетевой шнур к розетке. Проверьте наличие воды в емкости для воды. ВАЖНО! Не наливайте в бутылку воды больше чем на 90% ее объема.

Прикрепите наконечники к шлангам. Кратковременным нажатием на педаль убедитесь, что турбина включается, когда тумблер находится в левом положении hi.

В случае включения микромотора, поменяйте их местами на шлангах. Итак, установка готова к работе. Вы можете использовать наконечники и одновременно трех-функциональный шприц. Нижний регулятор при повороте его против часовой стрелки позволяет подать на наконечники или шприц воду охлаждения, либо воздух при повороте против часовой стрелки. Слюноотсос включается всегда при нажатии на педаль. Помните, что компрессор в установке начинает работать только после нажатия на ножную педаль. Если Вы выбрали работу шприцом и нажали на педаль, ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧИТЬ ШПРИЦ! В противном случае весьма вероятна поломка клапанов шприца. После окончания работы по возможности очистите емкость для отходов, почистите установку, смажьте наконечники и соберите установку в обратном разборке порядке.

Возможные неисправности и методы их устранения

Вы приобрели одну из лучших в классе портативных установок машину. Она будет служить Вам долго при соблюдении ряда условий:

- Бережно относитесь к установке.

- Не перегружайте наконечники сильным давлением, вовремя смазывайте наконечники в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя наконечников.

Используйте только качественные боры надежных производителей. Вовремя безжалостно выбраковывайте «лысые», использованные, старые боры. Помните, что работа таким инструментом неизбежно заставляет Вас усиливать давление на бор со всеми вытекающими последствиями, а также просто вызывает эстетическое неудовольствие. Старайтесь не использовать чисто ортопедические турбины с усиленной головкой (такие как например турбина BORA фирмы Bien-Air). Ваши турбины- турбины с низким расходом воздуха и небольшой головкой. При приобретении турбины поинтересуйтесь расходом воздуха по ее паспорту. 45-50 литров в минуту- расход оптимальный. Конечно, можно использовать и турбины с большим расходом, но более деликатно.

| Признаки неисправности | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Установка не включается | Не включена вилка в розетку Нет напряжения в сети | Проверьте включение вилки Проверьте наличие напряжения в сети, включив в эту розетку другой электроприбор (например, лампу и т.д.) Соблюдайте меры предосторожности! |
| Компрессор работает, турбина или м/мотор не вращается | Перепутаны шланги Сильно загрязнен наконечник | Проверьте правильность подключения турбины и м/мотора к соответствующим шлангам (см. выше) Промойте и смажьте наконечник |
| Не работает слюноотсос | Переполнен контейнер для отходов | Опорожните контейнер |
| Нет подачи воды на наконечники | Емкость для воды пуста | Наполните емкость водой |

В случае более серьезных неисправностей, не старайтесь исправить их самостоятельно, свяжитесь с Вашим поставщиком для принятия необходимых мер по ремонту.

- Гарантийные обязательства

Мы берем на себя обязательства по бесплатному исправлению скрытых заводских дефектов, выявленных в течение 12 месяцев с даты продажи (в случае эксплуатации изделия в соответствии с рекомендациями, указанными в настоящем паспорте).