РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CHIROMEGA 654

рис. 1

Chiromega.r.o.

Humenne, Slovenska republika

# Содержание

- Описание изделия и технические данные

- Упаковка

- Составные части поставки

- Установка стоматологического комплекта

- Введение изделия в рабочее состояние

- Обслуживание изделия

- Технический уход за изделием

- Очистка и дезинфекция изделия

- Транспортировка

- Складирование

- Служба ремонта

- Ликвидация прибора

13. Гарантии производителя

# 1. Описание изделия и технические данные

## 1.1. Цель и использование

Стоматологическая установка (комплект) CHIROMEGA 654 (далее СК) является передвижной установкой со столом врача на тележке с колесами.

Этот СК может быть дополнен подходящим стоматологическим креслом и предназначен для проведения всех видов стоматологических работ.

## 1.2. Описание изделия

СК создает прочное функционирующее целое (смотри рис.1). Нижняя часть состоит из основания, оснащенного четырьмя колесами.

На основании установлен энергетический блок.

- электрическая часть, состоящая из главной распределительной колодки, расположенной на креплении крышки для части источника из которой происходит питание отдельных электрических частей внутреннего оборудования. В верхней части блока расположен центральный выключатель комплекта. В правой нижней части через переходник подведен кабель ножного включателя

- гидравлическая часть состоит из автономной системы подачи воды

- через энергетический блок можно подключить компрессор (источник сжатого воздуха)

К верхней части тележки подсоединен стол с инструментами

На крышке стола расположены управляющее элементы:

- выключатель охлаждения инструментов (25)

- переключатель реверсирования оборотов микромотора (26)

- потенциометр скорости оборотов микромотора (27)

На крышке в углублении установлен поднос с нержавеющей стали (28). В нижней части стола установлены дроссельные клапаны (29) охлаждения инструментов.

Рукоятка стола (30) одновременно служит и как подставка для держателей инструментов (31), в которых расположены турбина (32), микромотор (33), трехфункциональный шприц (34) и ультразвуковое устройство для удаления зубного камня

## 1.3. Технические данные

Рабочее напряжение                                                              		230 В, 50/60 Гц

Мощность                                                                             		1 300 ВА

Класс защиты                                                                                              I

Степень защиты                                                                                          B

IP                                                                                                                   31

Питающее давление воздуха		                                               (0,45 – 0,6) МПа

Расход воздуха		                                  макс. 45л/мин при  давлении 0,5 МПа

Обороты турбинной насадки	    	                                         мин. 290 000 об/мин

Обороты микромотора, холостой ход		                               мин. 40 000 об/мин

Макс. уровень шума ЛА макс.                                                         	65 Дб/А/

Температура воды, предназначенной

для охлаждения и шприца					           40° ± 5°C

# 2. Упаковка

СК упакован согласно с упаковочной инструкцией. Упакованные детали уложены в транспортировочном ящике. Ящик изготовлен из водонепроницаемой упаковочной фанеры. Закрытый ящик перепоясан и обозначен манипуляционными знаками, согласно с СТН 77 0051 следующим образом:

- осторожно – хрупкое

- в этом направлении верх

- хранить перед влагой

# 3. Составные части поставки

## 3.1. Запасные части, поставляемые с прибором

| Название | № заказа | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| Вкладыш ТР. T 4/250 В Вкладыш ТР. T 3,15/250 В Вкладыш TР. T 10/250 В ЗЧ поставляемые с КСК | 8211 0201 8211 1316 8211 1324 | 1 1 1 1 1 |

# 4. Установка стоматологического комплекта

При установке пользуйтесь пневматическо-гидравлической схемой СК и электрической схемой подключения.

## 4.1. Распаковка стоматологического комплекта

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

СК нельзя использовать в помещениях, в которых существует опасность взрыва. Распаковка из транспортной упаковки и монтаж СК могут выполнять только люди,  уполномоченные для этого производителем.

После раскрытия транспортной упаковки, в соответствии с упаковочной инструкцией проверьте состояние и комплектность упакованных частей. СК поставляется в транспортной упаковке в частично демонтированном состоянии - рис. 2. Размеры транспортной упаковки соответствуют 654 x 654 x 1 060 мм.

Из транспортной упаковки постепенно выберите отдельные упакованные части:

- кронштейны стола

- коробку с ЗЧ и другим материалом

## 4.2. Установка СК

Установка СК зависит от пространственных возможностей стоматологического кабинета, его оборудования мебелью и комплектности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Перед установкой СК необходимо проверить качество воды. Учитывать мягкость воды (создание водяного камня).

Так как это касается сложной и географически специфической проблематики, при высшем чем 8 немецких ступней твердости, производитель комплекта рекомендует обратиться к специалисту фирмы (CULLIGAN, AQUALABO), которая занимается преобразованием воды и ею рекомендованное оборудование использовать при подводе воды к комплекту.

## 4.5. Установка ножного включателя

- из коробки с запасными частями и другими дополнительными частями выбрать ножной включатель

- кабель ножного включателя просунуть через отверстие в правой нижней части стояка и концы проводника подсоединить к главной распределительной колодке  в соответствии с указанными знаками.

# 5. Введение изделия в рабочее состояние

Введение изделия в рабочее состояние может начаться только после правильной сложении и установке – смотри пункт 4 –  Установка стоматологического комплекта.

## 5.1. Установка давления воздуха и воды

Отвинчиванием задней крышки СК будете иметь подход к редукционным клапанам воздуха и воды.

- сопряженным клапанам воздуха наставить давление воздуха на показателе давления, всунутом между турбинкой и шлангом турбинки так, чтобы давление воздуха при работающей турбине было в диапазоне 0,21 – 0,23 МПа. Этому значению соответствует давление 0,42 МПа на показателе давления сопряженного клапана

- редукционным клапаном воды установить давление воды на 0,25 МПа ± 0,02 МПа. Стоматологический комплект должен находиться в сети и быть включенным

- в столе после отвинчивания крышки установить давление воздуха на редукционном клапане распределительного ящика так, чтобы при сжатии KZS (вода и воздух) равномерно распылял смесь. Давление воздуха KZS должно соответствовать 0,25 ± 0,02 МПа (статически).

# 6. Обслуживание изделия

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Изделие имеет право обслуживать только работник, который был ознакомлен с этим руководством и методом аппликации этого изделия. Работник, обслуживающий это изделие ни в коем случае не должен вмешиваться в работу внутренних частей изделия. Включением центрального включателя, расположенного в правой верхней боковой  части стояка СК подготовлен к работе. Автоматически включится электромагнитный клапан воды.

## 6.1. Функции, управляемые со стола

- включение и выключение охлаждения инструментов. Выключением охлаждения остановится подвод холодного воздуха к микромотору и охлаждающей воды к микромотору и турбинке.

- реверсация оборотов микромотора. Правовращающиеся или левовращающиеся обороты.

- повышение или снижение оборотов микромотора

- дроссельные клапаны охлаждения микромотора, турбинки и пневматического устранителя зубного камня (POZK), вода и воздух

## 6.2. Другие функции управляемые на СК

- центральный выключатель  – в правой верхней боковой части стояка (со стороны от кресла)

- клавиша наполнения стакана

- выключатель полоскания плевательницы

- под галогенной лампой расположен выключатель освещения

## 6.3. Обслуживание турбинной насадки (ТН)

Поднятием ТН с держателя и нажатием ножного включателя вместе с охлаждением начнет работать и турбинка. Регулирование количества жидкости и воздуха проводится с помощью поворота оси дроссельных клапанов. Проход открывается при повороте в направлении обратном ходу стрелок часов.

## 6.4. Обслуживание микромоторной насадки

Микромотор соединен со шлангом, который на конце оборудован резьбой. Требуемое количество оборотов установится с помощью потенциометра на крышке стола. Обороты можно плавно менять от 300 до 30 000 мин-1 во время работы микромотора. Нажатием ножного включателя мотор начнет работать вместе с охлаждением. Способ регулировки охлаждения является таким же как и в турбинке.

## 6.5. Обслуживание POZK

Приподнятием POZK из держателя и нажатием ножного включателя, POZK введется вместе с охлаждением в рабочее состояние. Способ регулирования охлаждения такой же как и при турбинке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

После окончания работы на СК необходимо выключением выключателя  выключить СК от электрической сети. Таким способом автоматически выключится главный подвод воды к СК.  Напорная вода в СК оттечет в отвод воды.

# 7. Уход за изделием

# 7.1. Уход обслуживающего персонала за изделием

Уход обслуживающего персонала за изделием состоит из следующих несложных работ:

- регулярное удерживание сосуда в плевательницы в чистом состоянии.

- после окончания работы с СК ополаскивается шланг отсасывателя слюны с помощью подачи чистой воды

- некоторые лекарства или химические вещества, используемые в стоматологической практике, например,: TRIKRESOL, ХЛУМСКИЙ РАСТВОР и другие агрессивные вещества могут длительным влиянием повредить лакированные поверхности, или пластмассовые части. Поэтому очень важно регулярно чистить СК тряпкой, намоченной в растворе негорючего чистящего средства с последующим вытиранием до суха. В комплект при этом не может поступить вода.

- головку лампы лучше всего чистить мягким фланелевым полотенцем ЭТИЛАЛКОГОЛЕМ

- Уход за турбинкой и насадками описан в руководстве, который поставляется вместе с турбинкой микромоторными насадками. В руководстве указана и замена сверла и  клещей.

## 7.2. Специальная регулярная служба (сервисная служба)

В 6-месячных интервалах необходимо производить следующие работы:

- проверить и устранить грязь из воздушного и водопроводного фильтра. Фильтрационные прокладки очистить, или заменить

- проверить и при необходимости отрегулировать рабочее давление воды и воздуха

- очистить содержание сифона (амальгам и другую грязь)

- проверить целостность электропроводки, соединений и распределительных шлангов воды и воздуха. Сгиб шланга под острым углом (изломы) ограничивает протекание носителя.

- устранить загрязнение внутренней части блоков без крышек (стояк, стол)

- проверить правильное функционирование отдельных элементов регулирования и управления.

8. Очистка, дезинфекция и стерилизация изделия

Очистку изделия производят влажной тряпкой, негорючими чистящими средствами, причем следят за тем, чтобы вода не попадала в изделие. Все части изделия тщательно вытирают и полируют сухой фланелевой тряпкой.

Дезинфекцию можно осуществлять  дезинфекционными средствами с вируцидным воздействием, не вызывающими коррозию материала и не нарушающими поверхность и у которых нет фенолов, альдегидов, фосфатов и хлора !. В стерилизаторах горячего воздуха и паровых можно стерилизовать:

- форсунки пульверизатора;

- наконечники устранителя зубного камня;

- металлический сифон слюнеудалителя;

- турбинка;

- насадки.

# 9. Транспортировка

Прибор необходимо транспортировать в закрытых транспортных средствах без большого сотрясения при разрешенной температуре от -20°C до +70°C, при относительной влажности до 100%, причем запрещается выставлять действию агрессивных испарений.

# 10. Складирование

Прибор необходимо складировать в сухих помещениях с максимальной относительной влажностью 80% при температуре от -5°C до +50°C, запрещается выставлять воздействию агрессивный испарений.

# 11. Служба ремонта

Гарантийный и послегарантийный ремонт производит :За рубежом  – название и адрес организации, производящую ремонт прибора требуйте от поставщика прибора.

Эксплуатационный журнал

Делать записи о ремонте и регулярном контроле изделия.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Неисправности прибора, вызванные не надлежащим обслуживанием или не соблюдением инструкций, указанных в руководстве для эксплуатации не будут признаны за предмет гарантийной рекламации.

# 12. Ликвидация прибора

После окончания срока службы изготовитель прибора рекомендует ликвидировать в форме сепарированных коммунальных отходов. После окончания срока службы составные части прибора не являются загрязненными и являются безопасными для окружающей среды.

13.     Гарантии Производителя.

Продавец гарантирует, что качество товара полностью соответствует сертификатам качества и техническим характеристикам, указанным заводом – производителем.

Продавец устраняет любые дефекты в Товаре, возникшие в результате применения некачественных материалов или некачественной работы при изготовлении Товара. Эти обязательства Производитель несет в течение 24 месяцев с даты пуска в эксплуатацию, но не более чем 27 месяцев с даты отгрузки , при условии соблюдений Потребителем (его сотрудников) или организацией выполняющей монтаж и пусконаладочные работы, гарантийное обслуживание данного товара правил монтажа и эксплуатации .

В случае отказа оборудования   Потребителю необходимо обратится к Продавцу товара или  в  ближайший центр сервисного обслуживания данного товара

Продавец несет гарантийные обязательства только за те дефекты, которые возникли при нормальных условиях эксплуатации и правильной эксплуатации Товара. Продавец не несет ответственности, что бы ни случилось с Товарам в случаях нарушения условий хранения и транспортировки Товара, злоупотреблении или эксплуатации Товара сверх нормативов, его ремонта неуполномоченной  стороной. Эта гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные несчастными случаями и естественным износом Товара.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока детали, после получения исправных Потребитель передает в адрес Продавца или сервисного центра в течение 15 дней с момента их замене .