# Правильная обработка инструментов в стоматологической практике

Неправильная обработка инструментов может создать множество проблем при дальнейшем их использовании. С одной стороны, это опасность инфекционного происхождения, с другой стороны, вследствие воздействия слишком высоких температур или неправильного использования дезинфицирующих средств, появляется риск полного или частичного повреждения материала, из которого изготовлены инструменты. Эти повреждения могут препятствовать нормальному использованию данных инструментов в работе, или даже сделать их вовсе непригодными. Поэтому необходимо правильно обрабатывать инструменты.

Большинство стоматологических инструментов делается из закаленной, устойчивой к коррозии нержавеющей стали. Если задать вопрос о том, что такое нержавеющая сталь, обычно отвечают, что это - не подверженный разрушению, исключительно устойчивый материал. На самом деле нержавеющая сталь - довольно восприимчивый к многочисленным механическим, термическим или химическим воздействиям материал. Устойчивость нержавеющей стали к коррозии основана на том, что благодаря сплавам на поверхности образуются слои, которые защищают сталь от коррозии. Однако при экстремальных воздействиях эти слои могут разрушаться, что приводит к разрушению инструмента. Таким образом, исключительно важно предохранять защитные слои инструментов, используя правильные методы очистки. Кроме марки стали большое влияние на качество инструмента имеет обработка в процессе производства (в частности, закалка или обработка поверхности). Для изготовления высококачественных изделий выбирается наиболее подходящий с технологической точки зрения способ обработки материала, обеспечивающий требуемое сопротивление материала агрессивным воздействиям. Имея представление о свойствах материалов и зная правила ухода за металлическим инструментом, можно добиться значительного продолжения срока его службы.

## ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ, БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Размещение инструментов в помещении для обработки

Предполагается, что все инструменты, находящиеся в помещении для обработки, грязные, даже если они не использовались. Поэтому, все они должны пройти полный цикл обработки.

Инструменты должны быть помещены в соответствующий контейнер (например, лоток) и как можно скорее продезинфицированы и очищены. Если инструменты сбрасывать небрежно в одну груду, их можно повредить. Это особенно касается инструментов с тонкими заостренными концами (например, ножницы), а также инструментов с тяжелыми металлическими вставками, таких как иглодержатели.

Отдельно и сразу же очищайте инструменты от пломбировочных материалов и веществ, вызывающих коррозию.

Инструменты, используемые для работы с пломбировочными и агрессивными веществами, должны очищаться немедленно и раздельно. Рекомендована дезинфекция и очистка в ультразвуковой ванне.

Инструменты для одноразового использования не подвергаются очистке. Их следует выбрасывать.

Вращающиеся инструменты, а также турбины, прямые и угловые наконечники следует чистить отдельно.

### 2. Дезинфекция инструмента в стерилизационном помещении.

Тщательная дезинфекция = безопасность персонала.

Дезинфекция для защиты персонала от инфекций.

Все инструменты перед стерилизацией должны подвергаться дезинфекции. Дезинфекция требуется в первую очередь для того, чтобы предохранить персонал от возбудителей инфекции, носителями которых являются пациенты. Существуют два метода дезинфекции:

- химическая дезинфекция путем погружения в заполненную дезинфицирующим раствором ванну с ультразвуковой поддержкой или без нее;

- термическая дезинфекция в дезинфицирующих установках.

Выбирайте подходящее для данного инструмента дезинфицирующее средство.

Правильно выбирайте:

- концентрацию,

- время воздействия,

- температуру раствора.

Ежедневно готовьте свежий раствор.

Свежеприготовленные дезинфицирующие растворы должны использоваться в течение дня. В случае более длительного их использования могут возникнуть следующие проблемы:

- опасность коррозии в связи с повышение содержания пыли и протеинов;

- опасность коррозии в связи с повышением концентрации из-за выпаривания;

- уменьшение эффективности дезинфекции, из-за загрязнения раствора.

При использовании средств следует строго придерживаться инструкций изготовителя относительно концентрации, времени воздействия и, в случае необходимости, температуры. Неправильно выбранная концентрация и превышение времени воздействия могут привести к повреждению инструмента. Категорически запрещается оставлять инструменты под воздействием раствора на всю ночь или на выходные дни.

Меры предосторожности при дезинфекции хромированных и алюминиевых инструментов.

Для инструментов, которые изготовлены не из нержавеющей стали, а например, из хромированной меди, алюминия или синтетических материалов, должны использоваться особо оговоренные методы дезинфекции, а также чистящие и дезинфицирующие средства.

### 3. Очистка инструмента.

Очистка инструмента служит для механического и химического удаления загрязнений.

Внимание! При использовании очистителя от цемента. Для того, чтобы избежать коррозии, сильнодействующие кислотные очистители (например, средства для удаления цемента) следует применять только в исключительных случаях.

Раскрывайте инструменты с замками и шарнирами.

Инструменты с замками и шарнирами следует дезинфицировать и очищать в раскрытом виде.

Погружайте инструменты полностью в раствор. Инструменты должны быть полностью покрыты раствором. По этой причине не следует перегружать ванну для замачивания.

В полых предметах не должно быть пузырьков воздуха. Инструменты, у которых есть детали с узкими просветами (трубки, канюли) и полые инструменты трудно поддаются очистке. Поэтому особое внимание следует уделить тому, чтобы раствор заполнял их изнутри (без воздушных пузырьков).

Особенно важно:

- Тщательно промывайте инструмент водой.

- После дезинфекции и очистки инструменты следует тщательно промыть. Промывать следует чистой, не содержащей осадков опресненной водой, пригодной для питья или лучшего качества, чтобы избежать появления водяных пятен.

- Немедленно высушивайте инструменты.

Предпочтение отдается сушке при помощи пистолетного устройства с использованием сжатого воздуха, что является очень аккуратным и эффективным методом.

#### 3.1. Ультразвуковая очистка.

Ультразвуковой метод очистки особенно подходит для инструментов из нержавеющей стали. Кроме того, при помощи ультразвука можно аккуратно и качественно очистить чувствительные к механической обработке инструменты. Чтобы избежать разрушения поверхности и паяных швов, в ультразвуковую ванну нельзя добавлять кислотные вещества для удаления цемента. Прямые и угловые наконечники, а также турбины не должны обрабатываться в ультразвуковой ванне.

Особая обработка для:

- боров;

- режущего инструмента;

- шлифовального инструмента.

Вращающиеся стоматологические инструменты должны обрабатываться в специальных дезинфицирующих и очищающих растворах, соответствующих качеству материала, из которого эти инструменты изготовлены. Перед обработкой ультразвуком их следует разместить в предназначенных для этого подставках, чтобы избежать взаимного повреждения инструментов, например, острыми режущими кромками или алмазным напылением. После кратковременного промывания водой и последующей сушки вращающиеся стоматологические инструменты сразу же следует обработать стерилизующим антикоррозийным средством.

Предостережение для стоматологических зеркал.

Стоматологические зеркала могут повредиться в ультразвуковой ванне.

Подготовка ванны.

Для того чтобы оптимально использовать воздействие ультразвуковой ванны, следует соблюдать нижеследующие указания по ее приготовлению:

- ванна должна быть заполнена до соответствующей отметки;

- следует использовать рекомендованный очиститель;

- температура > 40(С усиливает очищающий эффект.

Контроль рабочих значений концентрации и температуры:

- при правильном использовании соответствующих растворов не происходит свертывание белков,

- при использовании очистителей необходимо контролировать значения температуры и концентрации.

Даже если ванна подготовлена правильно, в процессе обработки могут случаться ошибки. Этого можно избежать, если соблюдать следующие рекомендации.

Полное погружение инструментов:

- инструменты должны быть полностью покрыты очищающим раствором. Инструменты, которые оказались не полностью погруженными, просто не будут очищены.

Раскрывайте инструменты с замками.

- инструменты с замками и шарнирами(ножницы, зажимы) должны обрабатываться в открытом виде.

Лезвия не должны касаться металлических деталей.

- если лезвия оказываются в контакте с другими металлическими деталями, это может привести к повреждениям при ультразвуковой обработке.

Избегайте образования ультразвуковой “тени”.

- Инструменты при ультразвуковой обработке должны укладываться только на решетчатые поддоны, чтобы не ограничивать поле действия ультразвука. Сплошные поверхности препятствуют проникновению ультразвука.

Своевременное обновление очищающего раствора.

- Сильное загрязнение емкости ультразвуковой ванны снижает эффективность процесса и способствует возникновению коррозии. Поэтому раствор следует регулярно обновлять по мере использования. Критерием для замены является загрязнение, определяемое визуально. В любом случае, предпочтительно менять раствор чаще.

Выдерживайте длительность ультразвуковой обработки.

- Проверено, что обработка в течение примерно 3 минут с частотой не менее 35 кГц является достаточной для стерилизации.

- В случае одновременной дезинфекции и очистки следует использовать соответствующие средства, соблюдая концентрацию используемого раствора, время воздействия и температуру.

Особенно важно:

- Тщательно промывайте инструмент водой.

- После ультразвуковой обработки инструменты следует тщательно промыть. Промывать следует чистой, не содержащей осадков опресненной водой, пригодной для питья или лучшего качества, чтобы избежать появления водяных пятен.

- Немедленно высушивайте инструменты.

- Предпочтение отдается сушке при помощи пистолетного устройства с использованием сжатого воздуха, что является очень аккуратным и эффективным методом.

- Вращающиеся стоматологические инструменты обрабатывают только в специальных дезинфицирующих и очищающих растворах, что обусловлено качеством материала из которого они изготовлены. Перед обработкой ультразвуком инструменты следует разместить в предназначенных для этого подставках, чтобы избежать взаимного повреждения инструментов, например, острыми режущими кромками или алмазным напылением. После кратковременного промывания водой и последующей сушки, вращающиеся стоматологические инструменты сразу же следует обработать стерилизующим антикоррозийным средством.

#### 3.2. Машинная очистка и дезинфекция.

На практике загрязненные инструменты могут накапливаться в машине в течение примерно 5 часов. В случае более сильного загрязнения или воздействия щелочными веществами требуется предварительная обработка сразу же после использования инструмента.

В машину следует помещать только определенные инструменты.

В машине можно очищать только достаточно устойчивые к коррозии инструменты, выдерживающие температуру до 95(С.

Правильно располагайте инструменты.

Внутреннее устройство машин (решетки, отсеки) должно обеспечивать надежное размещение и закрепление инструментов, чтобы предотвратить их взаимное повреждение. Инструменты следует устанавливать на предназначенные для этого подставки.

Машинная чистка тонких инструментов, таких как микрохирургический или пародонтологический инструмент, разрешена только в том случае, если он установлен на специальные поставки, обеспечивающие сохранность.

Опасность образования пены.

Если перед машинной очисткой инструменты помещают в дезинфицирующий или очищающий раствор, то для приготовления этого раствора следует использовать средства с низким пенообразованием, либо тщательно промывать инструменты перед тем, как поместить их в машину. Образование пены в машине приводит к значительному снижению очищающего эффекта. Этот совет действует и в случае, когда сильнозагрязненные инструменты должны быть подвергнуты предварительной обработке в ультразвуковой ванне или замачиваются (например, из-за присохшей крови и секрета или остатков пломбировочного материала).

Температура поступающей воды ( 45(С.

Для достижения хороших результатов стерилизации рекомендуется использовать холодный входной поток. Температура входящей воды не должна превышать 45(С, т.к. более высокие температуры приводят к свертыванию белка и, соответственно, к проблемам очистки.

Только подходящие чистящие вещества.

При использовании приобретенных чистящих веществ следует строго соблюдать инструкции изготовителя.

Правильная дозировка чистящего вещества:

- гарантированная очистка;

- наилучшая обработка;

Только правильная дозировка гарантирует качественную дезинфекцию и очистку с максимально возможной сохранностью инструмента. Даже простое уменьшение дозы щелочного очищающего вещества приводит к опасности появления точечной коррозии, чего можно избежать при уровне рН выше 10,5.

Предостережение при работе с кислотными очистителями.

При использовании кислотных очистителей велика вероятность появления коррозии.

При машинной очистке обратить внимание на следующее:

- Инструменты с замками и шарнирами должны быть открыты, иначе нельзя гарантировать стерилизацию в местах соединений.

- Решетчатые поддоны не должны быть перегружены, чтобы все инструменты можно было хорошо промыть.

- Инструменты с длинными или узкими полостями (трубки, канюли) должны также промываться сильным напором струи изнутри. Для этого должны использоваться определенные приспособления.

- Лотки должны быть расположены таким образом, чтобы не образовывалось труднодоступных для мытья, препятствующих стерилизации участков.

Предупреждение для цветовых кодов.

Окрашенные алюминиевые детали, также как и окрашенные керамические инструменты, теряют свой цвет, и, следовательно, кодирующую функцию после прохождения обычных очищающих процедур в машине. Лучше использовать инструменты с ручками, сделанными из нержавеющей стали или окрашенного титана.

Промывайте тщательно.

Остатки моющих средств после процесса очистки должны быть полностью удалены при последующем промывании. В противном случае возможно появление пятен и/или изменение цвета инструмента. Дополнительное применение нейтрализующих веществ улучшает результат промывания.

Соблюдайте правильный температурный режим промывания.

Проверено, что для окончательного промывания с последующим высушиванием достаточно температур от 70 до 95(С.

Учитывая вероятность возникновения коррозии инструментов при использовании для промывания воды плохого качества, следует ограничить температуру в диапазоне 70 - 75(С. Для того, чтобы избежать появления пятен и изменения цвета, в процессе окончательного промывания можно добавить слабокислый ополаскиватель-нейтрализатор.

Незамедлительно вынимайте инструменты из машины.

По завершении программы инструменты следует немедленно достать из машины. Ни в коем случае нельзя оставлять инструменты в машине на всю ночь.

Шарниры в ножницах и т.д. должны быть высушены с особой тщательностью. Сушка при помощи пистолетного устройства со сжатым воздухом является очень аккуратным и эффективным методом.

Инструкции для специальных стоматологических инструментов.

Устанавливайте зонды на специальные подставки.

Зонды, пародонтологический и другой тонкий инструмент устанавливают на специальные стойки для защиты от повреждений.

Вращающиеся инструменты и инструменты для корневых каналов лучше замачивать или очищать в ультразвуковой ванне.

Вращающиеся инструменты (боры, режущий и шлифовальный инструмент), несмотря на то, что они изготовлены из нержавеющей стали, только условно подходят для машинной очистки. Следует отдавать предпочтение очистке в ультразвуковой ванне или замачиванию. Это относится и к инструментам для корневых каналов.

Соблюдайте инструкции изготовителя при обработке прямых и угловых наконечников.

Прямые и угловые наконечники можно очищать только снаружи и только в таких машинах, которые соответствуют инструкциям изготовителя. Требуются специальные подставки. Сразу по завершении программы возможную остаточную влагу следует высушить разрешенным изготовителем способом.

Предостережение для стоматологических зеркал.

Стоматологические зеркала вообще подвержены износу. Стеклянные зеркала с серебряным покрытием могут потускнеть в результате машинной обработки. Стоматологические зеркала с родиевым покрытием более устойчивы к температурному и химическому воздействию. Однако их поверхностный слой более чувствителен к механическому воздействию.

### 4. Проверка, уход и упаковка.

#### 4.1. Проверка чистоты.

В соответствии с правилами инструменты, прошедшие механическую или ручную очистку, должны быть визуально чистыми. На них не должно быть следов крови, слюны или других загрязнений, например, остатков пломбировочного материала или посторонних веществ.

Для того, чтобы избежать появления царапин или износа следует производить проверку инструментов только после их охлаждения. Износ и повреждение поверхностной обработки инструментов могут стать причиной коррозии металла.

Смазывайте замки и подвижные соединения инструментов!

Замки и подвижные соединения на таких инструментах, как щипцы, ножницы и иглодержатели необходимо смазывать после очистки до того, как проверять их. Нельзя использовать силиконовую смазку из-за опасности появления пятен. Для смазки можно рекомендовать, например, смазку для наконечников.

#### 4.2. Проверка пригодности:

- острота;

- легкость хода;

- отсутствие деформации.

Следует проверять, могут ли инструменты выполнять в полном объеме ту функцию, для которой они предназначены. Если инструмент затуплен, изогнут или как-либо еще поврежден, его следует отбраковывать.

Специальный контроль для тонких инструментов.

Существуют следующие меры для контроля рабочего состояния тонких (микрохирургических, пародонтологических) инструментов:

- контроль с помощью лупы;

- хранение в специальных рамках, обеспечивающих защиту от повреждений (защита от трения, ударов и т.д.).

Отбраковывайте непригодные инструменты.

Поврежденные или корродированные инструменты не могут использоваться в дальнейшем. Инструменты с пятнами должны пройти обычный процесс очистки; их необходимо отсортировать и передать в специальную обработку.

Причины возникновения пятен.

Среди прочих факторов, могут быть следующие причины:

- недостаточная механическая или ручная очистка и промывка;

- остатки медикаментов;

- плохое качество воды;

- невысокое качество поверхности инструментов;

- неподходящие очистители, дезинфектаты и средства для ухода;

- несоблюдение указаний по дозировке очистителей, дезинфектатов или средств по уходу;

- загрязненный стерилизационный пар;

- невыполнение каких-либо этапов процесса обработки (например, не произведена очистка новых инструментов от фабричных консервантов перед первой стерилизацией);

- полоски от стерилизационных индикаторных этикеток.

Отбраковывайте испорченные инструменты, чтобы защитить неповрежденные.

Пригодные к работе инструменты не должны соприкасаться с поврежденными поверхностями (например, со ржавыми инструментами или инструментами с поврежденным поверхностным слоем никеля или хрома). Испорченные инструменты следует отсортировывать для того, чтобы в результате контакта это не привело к коррозии неповрежденных инструментов, стерилизационных аксессуаров, а также стерилизаторов и дезинфицирующих и очищающих установок.

#### 4.3. Упаковка.

Неправильная упаковка при стерилизации может привести к появлению на инструментах остаточной влаги и вызвать коррозию. Кроме того, нарушается процесс стерилизации. Поэтому стерилизационная упаковка должна соответствовать установленным стандартам.

### 5. Стерилизация.

Стерильные инструменты защищают пациентов! Стерилизация не заменяет очистки!

#### 5.1. Стерилизация паром.

Проверяйте пригодность и рабочие характеристики стерилизатора.

Стерилизатор и сам процесс стерилизации должны соответствовать принятым нормам и правилам. Следует убедиться, что аппарат в полной исправности. Необходимо аккуратно соблюдать инструкцию по эксплуатации завода-изготовителя стерилизатора.

Используйте только полностью опресненную воду.

В паровом стерилизаторе можно использовать только полностью опресненную или дистиллированную воду. Использование водопроводной воды приводит к коррозии и образованию пленок на поверхности инструментов и стерилизатора.

Неочищенная вода = неочищенный пар.

Если в приборе имеется контейнер для конденсации, то ежедневно нужно проверять чистоту воды внутри. Такие загрязнения, как масло, химикаты, металлическая стружка или ржавчина приводят к повреждению инструментов, а также к неисправностям стерилизатора. Поэтому, в случае загрязнения нужно сразу же сменить воду и почистить прибор. В новом стерилизаторе нужно сменить воду после первого же пробного (холостого) процесса.

Обрабатывайте только подходящие для стерилизации паром инструменты.

Вращающиеся инструменты (боры, режущий инструмент) подлежат стерилизации паром. Те вращающиеся инструменты, которые изготовлены не из нержавеющей стали, можно стерилизовать только в отдельной упаковке. Что касается турбин, в инструкции завода-изготовителя указано, можно ли их стерилизовать паром.

Стерилизатор без вакуумной сушки после стерилизации должен быть открыт.

Если используется паровой стерилизатор без вакуумной сушки, то по завершении программы дверцу следует слегка приоткрыть, чтобы инструменты высохли. Конечно, все предметы, подготовленные к стерилизации, должны быть соответственно упакованы.

#### 5.2. Стерилизация горячим воздухом.

Горячевоздушный(сухожаровой) стерилизатор:

- правильная загрузка;

- правильное обслуживание.

Для стоматологической практики подходят только такие горячевоздушные стерилизаторы, которые удовлетворяют требованиям DIN и ГОСТ. Следует строго соблюдать инструкции завода-изготовителя по эксплуатации. Особенно важно правильно загружать стерилизатор.

Поддерживайте температуру 180(С, но не выше!

Следует поддерживать рекомендованную температуру 180(С, не допуская превышения этого значения, в результате чего можно избежать воздействий, разрушающих инструменты.

Даже при кратковременном превышении рекомендуемой температуры 180(С снижается прочность инструмента. Из-за этого инструменты могут потерять свою ценность.

Строго соблюдайте все этапы процесса стерилизации.

Все этапы процесса стерилизации должны четко выполняться. Ни в коем случае нельзя открывать дверцу прибора во время уже идущего процесса стерилизации.

Смазывайте только места соединений.

Перед стерилизацией горячим воздухом рекомендуется смазывать только замки и шарниры, когда инструменты находятся в сухом состоянии. Нельзя использовать силиконовую смазку, т.к. в результате могут образоваться пятна.

Стерилизация горячим воздухом не подходит для:

- турбин, прямых и угловых наконечников;

- чувствительных к температуре предметов;

- инструментов с резиновыми, пластмассовыми и тканевыми деталями;

- кабелей и рукояток электродов;

- при стерилизации стоматологических зеркал следует придерживаться инструкции изготовителя.

### 6. Хранение.

#### 6.1. Хранение нестерильных инструментов.

Хранение:

- в сухом виде;

- защищенными от пыли;

- неправильное хранение инструментов может явиться причиной возникновения коррозии. Поэтому инструменты должны храниться в сухом виде и быть защищены от проникновения пыли.

- для предупреждения конденсации влаги следует избегать резких перепадов температур;

- вдали от химикатов - контакт с химикатами может разрушить металл или вызвать выделение влаги, что приводит к коррозии.

- тонкие детали должны быть защищены.

Тонкие инструменты могут повреждаться при соприкосновении друг с другом. В частности, при транспортировке могут возникнуть царапины из-за соприкосновения инструментов. Использование подставок для инструментов и стоек для боров помогает избежать подобных повреждений.

#### 6.2. Хранение стерильных инструментов.

Неупакованные инструменты не являются стерильными. Основным условием сохранения стерильности инструментов до момента их использования при лечении пациента является герметичная, правильно простерилизованная упаковка.

Хранение не более 6 недель. Оптимальное место для хранения стерильных предметов - сухое, не пыльное помещение. Но даже в таких условиях срок хранения не может быть более 6 недель.

Обязательное разделение стерильных и нестерильных предметов.

#### 6.3. Опасность инфекции.

Стерильные инструменты ни при каких условиях не должны храниться вместе с нестерильными. В противном случае появляется опасность перепутать их. Для большей надежности рекомендуется наносить маркировку на стерильные упаковки с инструментами.

### 7. Вода для обработки инструментов.

Питьевая вода может оказаться непригодной для обработки инструментов.

В натуральной воде всегда содержатся соли. Виды минералов, содержащиеся в воде, а также их концентрация зависят от источника и способа добычи воды. Питьевая вода может содержать недопустимо большое количество примесей, что приводит к образованию пятен или повреждению инструмента при стерилизации. Особенно критично содержание в воде минеральных веществ, влияющих на жесткость, и хлоридов.

При испарении содержащиеся в воде соли выпадают в виде осадков. Известковые соединения, содержащиеся в воде повышенной жесткости, приводят к образованию отложений на инструменте. Повышенное содержание хлоридов может привести к возникновению точечной коррозии. Хлориды всегда присутствуют в воде, но в различной концентрации.

Взаимосвязь между концентрацией хлоридов в воде и возникновением точечной коррозии в большинстве случаев непредсказуема. При взаимодействии комплекса неблагоприятных факторов точечная коррозия может возникнуть даже при использовании воды с низким содержанием хлоридов. В таких особых случаях следует проводить экспертизу неблагоприятных факторов воздействия. Данные о содержании минеральных веществ в воде можно получить в организации, эксплуатирующей водопроводную сеть. Опыт показывает, что при концентрации хлоридов около 120 мг/л (=200 мг хлорида натрия/л) вероятность точечной коррозии невелика, но резко увеличивается с ростом концентрации хлоридов.

Полностью обессоленная вода позволяет избежать пятен и точечной коррозии.

Для того, чтобы избежать отложений и пятен, особенно при механической стерилизации, следует использовать смягченную воду.

Поскольку при смягчении воды хлориды остаются, то при повышенном содержании хлоридов в воде рекомендуется использовать только полностью обессоленную воду для того, чтобы избежать точечной коррозии.

Образование налета - это не коррозия.

Другие содержащиеся в воде вещества даже при малых концентрациях могут вызывать образование коричневого, синего, серо-черного или радужного налета. Такой налет может образовываться, к примеру, из-за соединений железа, меди, марганца, магния или кремния. В данном случае не возникает коррозии. Этот налет можно удалить, поместив инструменты в соответствующие очищающие растворы, которые приведены в инструкции изготовителя.

Внесенная ржавчина - причина разрушений. Помимо того, что питьевая вода содержит натуральные минеральные вещества, она может оказаться ржавой. Причиной этого почти всегда является коррозия водопроводных труб. При стерилизации эта ржавчина осаждается на поверхности инструментов и образует на ней хлопья ржавчины (внесенная ржавчина) и впоследствии приводит к образованию коррозии. Избежать этого можно, используя полностью обессоленную воду, а также, если понадобится, проведя ремонтные работы водопроводной линии.

## ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБРАБОТКА НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Важно!

Полученные от изготовителя новые инструменты должны пройти полный цикл ухода: дезинфекцию, очистку, стерилизацию. Он включает в себя полное удаление защитных колпачков и защитных покрытий (пленок).

Очистка, мытье, уход, проверка и стерилизация проводятся так же, как это уже было описано выше для использованных инструментов.

Тонкие инструменты должны размещаться в рамках и т.п.

## КОРРОЗИЯ – ВРАГ ИНСТРУМЕНТА

На практике можно наблюдать, что с течением времени происходит образование налета на инструментах. Окрашивание и возможные способы его удаления могут быть различными. Это связано с природой пленки, появляющейся в процессе стерилизации. При появлении налета необходимо предпринять следующие действия:

- найти причину;

- устранить причину;

- очистить инструменты.

Водяные пятна.

Водяные пятна проявляются во время сушки из-за солей, содержащихся в воде. На новых инструментах часто появляются неправильной формы пятна с четкими границами. Можно с уверенностью утверждать, что только использование при последней промывке полностью деминерализованной воды дает возможность избежать образования пятен.

### Изменение цвета.

Цветные пятна имеют инструменты, на которых налет появляется из-за недостаточной промывки после очищающего или дезинфицирующего раствора. При сушке компоненты раствора остаются на поверхности, что приводит к интенсивному образованию пятен. Избежать этого можно более тщательной промывкой. При машинной обработке обычно достаточно установить крупноячеистый поддон для загрузки инструментов.

Водяные пятна и изменение цвета часто могут давать какой-либо дополнительный эффект. В этом случае единственным средством может оказаться усовершенствование процесса промывки и использование только полностью обессоленной воды для окончательной промывки.

Цвета побежалости.

Цвета побежалости - это радужный налет на поверхности без четких границ.

Они появляются из-за содержания силиката и/или солей тяжелых металлов в воде или в паре. Избежать побежалости можно только использованием для окончательного промывки полностью обессоленной воды.

Органические остатки.

Иногда из-за недостаточно тщательной очистки или из-за того, что раствор в ванне для замачивания долго не менялся, на инструментах в труднодоступных местах могут сохраняться следы крови или мягких тканей. В процессе стерилизации эти загрязнения образуют коричневые пятна, что впоследствии может быть ошибочно принято за ржавчину. Если загрязнение не устранить, со временем под ним может развиться точечная коррозия, что приведет к повреждению инструмента.

Основная очистка.

Удаление вышеупомянутых остатков путем помещения инструментов в основной (базовый) раствор для очистки. При этом обязательно должна соблюдаться инструкция изготовителя. Кислотный очиститель для удаления цемента нельзя использовать ни при каких условиях, в противном случае возникнет коррозия, и инструменты будут повреждены.

### Коррозия.

Вообще, о коррозии можно говорить только применительно к металлам. Коррозия, что обусловлено характеристиками материала, по-разному проявляется в разных металлах. Почти всегда это приводит к неустранимым повреждениям или разрушению инструментов и оборудования.

Коррозия любого типа может возникнуть на инструментах и оборудовании только в том случае, если в процессе обработки они подвергались воздействию воды, водного раствора или пара.

Далее описывается, как найти причины, вызывающие коррозию, ее наиболее важные виды и воздействие. Объяснение химических и физических сторон процесса не приводится. При необходимости за подробными разъяснениями можно обратиться к специальной литературе.

Остатки крови, остатки медикаментов, содержащая хлориды вода= опасность возникновения точечной коррозии.

Точечная коррозия появляется исключительно на металлах. К сожалению, нержавеющая сталь также подвержена этой форме коррозии. Точечная коррозия в основном провоцируется воздействием хлоридов (хлориды вызывают образование точечной коррозии).

Повышенное содержание хлоридов обнаружено в крови, мягких тканях, а также иногда в питьевой воде и некоторых медикаментах. Даже довольно кратковременное их воздействие может привести к коррозии.

Точечная коррозия проявляется в виде точек, образующихся на поверхности инструментов. Сначала в такой точке появляется видимая ржавчина. По мере развития коррозии точки существенно увеличиваются в размерах, что через короткий промежуток времени приводит к разрушению инструмента.

Возникновения точечной коррозии можно избежать только в том случае, если инструменты тщательно очищаются сразу же после использования, а для окончательной промывки используется вода с низким содержанием хлоридов или полностью обессоленная.

Как правило, коррозия, вызванная усталостью металла образуется только в инструментах, изготовленных из нержавеющей стали и может оказать существенное влияние на срок службы инструментов.

Некачественная продукция и неправильное обращение с инструментом благоприятствуют появлению усталостной коррозии. Причина этого типа коррозии кроется либо в нарушении технологии производства, либо в неправильном обращении с инструментом.

Во время очистки раскрывайте инструменты с замками и шарнирами.

Для того, чтобы избежать повреждений, совершенно необходимо держать инструменты раскрытыми в течение всего процесса обработки. Во избежание возникновения трещин в процессе стерилизации (из-за нагрева и охлаждения), вызванных усталостью и ослабления запирающей способности в инструментах с многоступенчатыми фиксирующими устройствами, такие инструменты должны быть заперты только на первую насечку.

Коррозия, вызванная ионами хлора. Даже небольшое содержание ионов хлора в воде может создавать благоприятные условия для образования этого вида коррозии. Не следует путать с образованием усталостных трещин, которые появляются из-за силовой перегрузки инструмента.

### Коррозия в зазорах. Коррозия, вызванная недостаточной смазкой.

Коррозия в зазорах и коррозия из-за трения вызваны очень сходными причинами. Коррозия обоих видов образуется в узких полостях или в зазорах соединений из-за химического или механического разрушения натуральных защитных слоев нержавеющей стали. В зазорах соединений из-за недостаточной смазки происходит дополнительный износ металла, что приводит к тяжелому ходу. Влага, остающаяся в зазорах, способствует образованию ржавчины. Коррозия в зазоре часто наблюдается, например, в соединении между двумя половинками щипцов. Однако, ее легко спутать с загрязнением (остатками какого-либо вещества).

Коррозия из-за контакта с незащищенными от ржавчины или испорченными инструментами. Контактная коррозия иногда наблюдается при машинной очистке инструментов. При неблагоприятных условиях очистки и промывки, например, из-за содержания хлоридов в водопроводной воде, на поверхности в местах соприкосновения инструментов могут образовываться полосы ржавчины. Особенно сильно контактная коррозия проявляется при соприкосновении нержавеющих инструментов с теми, которые не защищены от ржавчины (боры, иглы, режущие части). Соприкосновение с поврежденной поверхностью хромированных инструментов также может явиться причиной контактной коррозии. Нарушение поверхностного защитного слоя приводит к последующему разрушению.

При поверхностной коррозии вся поверхность металлического предмета относительно равномерно подвергается химическим или электрохимическим воздействиям. Продукты коррозии образуются на поверхности предмета. Места повреждений отличаются от неповрежденных участков цветом. На стальных поверхностях это ржавчина. Поверхностная коррозия обычно возникает из-за того, что инструменты помещают в очиститель от цемента(окислитель). Инструменты и оборудование, изготовленные из нержавеющей стали или из окрашенных металлов имеют поверхностный защитный гальванический слой. Поверхностная коррозия появляется, когда эти слои разрушаются или начинают отслаиваться.

Последовательно передаваемая ржавчина от ржавых инструментов. Отбраковывайте поврежденный инструмент. В результате любого типа коррозии образуется ржавчина. Если частички ржавчины переносятся от инструмента во время дезинфекции, очистки или стерилизации, то такая плавающая ржавчина приводит к образованию последовательно передаваемой ржавчины на других инструментах. Если инструменты, на которых уже имеется ржавчина, не отбракованы, то при последующей стерилизации происходит интенсивное образование ржавчины и заражение других инструментов.

Внесенная ржавчина образуется в воде или паре. Внесенная ржавчина может передаваться при обработке в автоклаве водой или паром, содержащими ржавчину. После стерилизации она появляется на стенках камеры, на упаковках со стерильными инструментами, а также на поверхности инструмента в виде коррозийного налета (осадка). Более того, эта внесенная ржавчина приводит к образованию контактной ржавчины.

### Не обрабатывайте одноразовые инструменты!

Одноразовые инструменты нельзя подвергать повторной обработке. Помимо всех остальных аспектов, одноразовые инструменты совершенно неустойчивы к коррозии.

Образующиеся в результате проведения очистки, промывания и стерилизации частички ржавчины переносятся на изначально неповрежденные инструменты и оборудование (плавающая ржавчина), что приводит к постепенно усиливающейся поверхностной коррозии (последовательно передаваемая ржавчина).

ЖЕЛАЕМ ВАМ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ В РАБОТЕ!