CROMATEST — прибор для контроля световой мощности с автономным источником питания.

Руководство по эксплуатации.

Описание.

Прибор Cromatest — это радиометр полимеризационного света для измерения интенсивности света(плотность мощности светового потока) в мВт/см2 в диапазоне длин волн 400-500 нм.

Область применения.

Прибор Cromatest применяется для проверки интенсивности света галогеновых световых приборов, которые используются в стоматологической практике и лаборатории для полимеризации стоматологических материалов голубым светом видимого диапазона.

Ввод в эксплуатация.

Включить прибор включателем на левой боковой стенке(передвинуть ползун в сторону дисплея). На дисплее должны появиться цифры. Прибор готов к эксплуатации. Если дисплей не показывает цифры или показывает надпись “LOBAT”, следует заменить батарею(см.замену батареи).

Эксплуатация.

Включить прибор. Установить на полимеризационной лампе таймер на 40 сек., включить ее и через 20 сек. слегка прижать раскрыв световода к измерительному окну. Прибор покажет максимальное измеренное значение. Интенсивность света можно считать с дисплея и внести в протокол измерений. Если проводятся несколько измерений, показания прибора обнуляют кнопкой “RESET”. Для сохранения батареи обязательно выключать прибор после измерений.

Итерпретация измереннных значений.

| Показания радиометра, мВт/см2 | Применение |
| --- | --- |
| Менее 200 | Недостаточная интенсивность. Полимеризация невозможна. Полимеризатор требует обслуживания или ремонта. |
| 200-400 | Недостаточная интенсивность. Увеличить время полимеризации |
| Более 400 | Нормальная интенсивность для полимеризации композитов |
| Более 600 | Повышенная интенсивность для глубокой полимеризации(вкладки, просвечивание тканей зуба) |

Причины недостаточной мощности:

| Причина | Способ устранения |
| --- | --- |
| Потемнение или помутнение лампы, помутнение или разрушение покрытия рефлектора | Заменить лампу |
| Разрушение световода | Заменить световод |
| Налипание полимеризованного пломбировочного материала на выходное отверстие световода | Очистить. При неоходимости заменить световод |
| Загрязнение или разрушение покрытия интерференционного фильтра | Заменить фильтр. Протирка фильтра или прикосновение к нему руками разрушает покрытие! |

Замена батареи.

Если дисплей не показывает цифры или показывает надпись “LOBAT”, следует заменить батарею. Для замены батареи сдвинуть и снять крышку батарейного отсека(на нижней стороне прибора), вынуть и отсоединить батарею. Установить новую батарею в обратном порядке.

Гарантийные обязательства.

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора Cromatest в течение 12 месяцев с даты продажи.

По вопросам сбыта и обслуживания на территории России обращаться:

ООО “КОЛЕЧКО”, 129090 Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1

Тел./факс: 627-05-63, 208-77-43, 632-9691

www.kolechko.ru